Załącznik nr 1 do umowy nr…………………..

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA URZĄDZEŃ

| Opis | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Analizator do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10/PM2.5 |  |
| Ogólne | Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji nie wcześniej niż 2021 |
| Metoda pomiaru | Automatyczny pomiar stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 w oparciu o bazowe średnie 30-minutowe lub 60-minutowe. Zdolność jednoczesnego pomiaru przez urządzenie pyłu PM10 i PM2,5 (wymagany udział ważnych danych 75% dla wartości 1 godz. - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2020 poz. 2279) |
| Badania i raporty | Raport z badań (w języku polskim) potwierdzający równoważność pomiarów analizatora wraz z głowicą separacyjną /układem separującym (w zależności co występuje), w dostarczanej konfiguracji, z metodą referencyjną określoną w Dyrektywie Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiające przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza: - Badania i raport wykonane przez laboratorium akredytowane, tzn. posiadające, w momencie wykonywania badania, akredytację w zakresie przeprowadzanych badań; - Metodyka postępowania przy potwierdzaniu równoważności zgodna z normą EN 16450:2017 lub równoważną (przy zastosowaniu metodyki równoważnej do opisanej w normie Wykonawca dostarczy raport z badań, wykonany przez laboratorium akredytowane, tzn. posiadające, w momencie wykonywania badania, akredytację na normę w zakresie przeprowadzanych badań, który potwierdzi, iż zastosowana w oferowanym urządzeniu metoda pomiarowa jest w pełni równoważna z metodą referencyjną określoną w Dyrektywie Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiające przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza, z zastrzeżeniem, iż metodyka ta musi spełniać wszystkie kryteria, które opisane zostały w przywołanej normie – urządzenie powinno przejść testy zarówno polowe jak i laboratoryjne. - Raport musi bazować na wynikach stężeń pyłu z automatycznego analizatora ustawionego w tryb pracy ciągłej 30 minutowej lub 60 minutowej (średnie bazowe 30–minutowe lub 60-minutowe, uśredniane następnie do średniej dobowej); - Pomiary/badania, na których bazuje raport, w co najmniej 50% przeprowadzone w kraju (krajach) Europejskich, w których występują warunki zbliżone do Polskich (np. klimat, rodzaj pyłu – Polska, Słowacja, Czechy, Austria, Niemcy); - Raport do oferowanego urządzenia należy przedstawić w formie cyfrowej, zarówno dla pyłu PM10 jak i PM2.5, w języku polskim; W przypadku przedstawienia ww. dokumentów w języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również obok dokumentu oryginalnego tłumaczenie na język polski, |
| Zakres pomiarowy | Programowalny, co najmniej od 0 do 1000 µg/m3 |
| Podstawowe cechy urządzenia / funkcjonalność | - Wymiary: umożliwiające instalację w standardowym stojaku 19” (szerokość i głębokość); - Zasilanie: 230 V / 50 Hz; - Zasilanie: po przerwie w zasilaniu analizator powinien włączyć się automatycznie i kontynuować pomiar; - Temperatura pracy: przynajmniej w granicach od +15 do +30 °C; - Temperatura dla próbkowanego powietrza: przynajmniej w granicach od -30 do +40°C; - Wilgotność względna pracy: przynajmniej w granicach od 20 do 90%; - Cykl pomiarowy umożliwiający przygotowanie średniej bazowej nie dłuższej niż 1-godzinnej; - Granica oznaczalności nie wyższa niż 2 µg/m3 przy czasie uśredniania 1 doby; - Granica oznaczalności nie wyższa niż 5 µg/m3 przy czasie uśredniania 1 godzina; - Fabryczne świadectwo wzorcowania urządzenia – w formie papierowej w języku polskim – dostarczone w momencie instalacji; W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również obok dokumentu oryginalnego tłumaczenie na język polski, - Świadectwo wzorcowania z odniesieniem do wymogów zachowania spójności pomiarowej parametrów funkcjonalnych urządzenia (przepływ, temperatura, ciśnienie lub inne – w formie papierowej w języku polskim jeśli ma zastosowanie) – dostarczone w momencie instalacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również obok dokumentu oryginalnego tłumaczenie na język polski, - Możliwość raportowania / przesyłania danych z pomiaru zewnętrznych warunków temperatury i ciśnienia do systemu zbierania danych zamontowanego na stacji; - Raportowane wyniki odniesione do warunków rzeczywistych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie - Równoważny poziom dźwięku emitowany podczas ciągłej całodobowej pracy urządzenia / pompy urządzenia nie może przekroczyć 75 dB w żadnym z punktów pomiarowych zlokalizowanych w odległości 35 cm od skrajnego obrysu urządzenia / pompy urządzenia. |
| Głowica pomiarowa | - Wykonana ze stali nierdzewnej lub stopów aluminium; - Otwory wlotowe do głowicy osłonięte przed opadami deszczu i śniegu; - Konstrukcja umożliwiająca swobodny demontaż i czyszczenie; - Taka sama jak używana w badaniach potwierdzających równoważność; - Wykonawca dostarczy dla pyłu PM10 i PM2.5 komplet głowic separujących / układów separujących (w zależności co ma zastosowanie), po jednym na każde dostarczone urządzenie, tak aby każdy analizator mógł mierzyć zarówno pył PM10 jak i po wymianie głowicy / układu separującego, PM2.5. |
| Układ poboru próby | - W osłonie ze stali nierdzewnej lub stopu aluminium, konstrukcja zapobiegająca kondensacji wilgoci oraz odparowywania części lotnych z pyłu; - Przejście przez dach kontenera zabezpieczone przed przeciekaniem, kołnierzem ze stali nierdzewnej lub stopów aluminium; - Grzanie inteligentne uzależnione od zewnętrznej temperatury i wilgotności; - Położenie głowicy: w granicach 0,5 – 1,2 m ponad powierzchnią dachu mini kontenera. |
| Natężenie przepływu powietrza zasysanego do urządzenia | - Regulowane z kompensacją temperatury i ciśnienia (pomiar temperatury i ciśnienia zewnętrznego); - Dokładność regulacji lepsza/równa ± 2%; - Czas odpowiedzi regulatora przepływu umożliwiający płynne przejście ze stanów skrajnych zakresu regulacji przepływu (np. czas regulacji przepływu po zmianie taśmy w miernikach opartych o zasadę tłumienia promieniowania beta przy ekstremalnie wysokich stężeniach musi być wystarczający, aby, bez zatrzymań regulacji, dojść do żądanej wartości przepływu); - Pompa o wydajności zapewniającej pracę analizatora w deklarowanym przez producenta zakresie pomiarowym. |
| Komunikacja z istniejącym systemem zbierania danych | Poprzez złącze cyfrowe z możliwością transmisji co najmniej: aktualnego i średniego stężenia pyłu (przynajmniej dla okresów średnich 30-min - jeśli występuje - lub 60-min) w warunkach rzeczywistych, statusu „ważności danych”, błędów pomiarowych. |
| Wejścia / wyjścia / wewnętrzny system zbierania danych | - Możliwość programowania i diagnostyki (lokalnie z klawiatury i zdalnie przez port cyfrowy); - Cyfrowe: dwukierunkowe, status i wartości pomiarowe, parametry konfiguracyjne i operacyjne, zdalne sterowanie; - Wewnętrzny system zbierania danych umożliwiający dla przynajmniej 14 dni pomiarowych zapamiętanie wielkości pomiarowych, a przynajmniej: - średniego stężenia w warunkach rzeczywistych (temperatura i ciśnienie) dla średnich bazowych (30-min lub 60-min), - daty i czasu pomiaru, - statusu danych (błędy pomiaru); - Możliwość programowania (za pomocą wbudowanej „klawiatury”): okresu uśredniania stężenia – przynajmniej dla średniej bazowej (30-min lub 60-min) i 24 godzin, daty rozpoczęcia / zakończenia pomiaru; - Jeśli ma zastosowanie – oprogramowanie do komunikacji z PC. |
| Wyświetlacz | - LCD w języku polskim; - Z możliwością wyświetlania na ekranie analizatora przynajmniej: - stężenia z ostatniego okresu pomiarowego (lub stężenia aktualnego) w warunkach rzeczywistych (temperatura i ciśnienie), - aktualnego natężenia przepływu zasysanego powietrza, statusu danych (błędy pomiarowe). |
| Zestawy kalibracyjne | - Do każdego dostarczonego urządzenia jeden zestaw kalibracyjny (jeśli występuje), jeśli urządzenie pozwala na kalibrację masy lub gęstości pyłu w warunkach terenowych; - Jeśli występuje filtr zerowy należy dostarczyć do każdego urządzenia; - Jeśli wzorcowanie analizatora możliwe jest tylko w laboratorium producenta lub laboratorium przez producenta wskazanym (konieczność demontażu analizatora ze stacji monitoringu powietrza), Wykonawca na swój koszt przed instalacją i corocznie w okresie trwania gwarancji będzie takie wzorcowania realizował. Pierwsze wzorcowanie, wraz z dostarczeniem świadectwa wzorcowania, zrealizowane musi być przed instalacją analizatora na stacji. Kolejne, wykonywane corocznie, wzorcowania nie mogą powodować utraty danych większej niż 7 dni w roku. |
| Sposób kalibracji przepływu | Możliwość sprawdzenia przepływu bez konieczności demontażu analizatora |
| Materiały eksploatacyjne | Dla każdego analizatora, na okres trwania gwarancji ciągłej pracy, dla średnich 24 godzinnych stężeń pyłu rzędu 50 - 100 µg/m3: - Kabel łączący RS232 lub inny stosowny do komunikacji z PC; - Materiały eksploatacyjne pompy (membrany, zawory, tłumiki itp.), w ilości zapewniającej bezawaryjny czas pracy pompy w okresie trwania gwarancji; - Smar do głowicy (jeśli występuje); - Materiały filtracyjne (filtry, taśmy - jeśli występują); - Taśmy do drukarki (jeśli występują); Inne materiały przewidziane przez Producenta. |
| Mini kontener pomiarowy |  |
| Ogólne | Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji nie wcześniej niż 2021 |
| Wymiary | Szerokość zewnętrzna: maksymalnie 70 cm Długość zewnętrzna: maksymalnie 90 cm Wysokość zewnętrzna: maksymalnie 90 cm |
| Waga | Maksymalnie 90 kg |
| Instalacja elektryczna | - Instalacja elektryczna zgodna z odpowiednimi obowiązującymi przepisami i normami oraz BHP. - Zabezpieczenie nadmiarowo – prądowe. - W środku min. 3 gniazda prądowe. |
| Budowa i funkcjonalność | - Konstrukcja powinna być wodoszczelna i pyłoszczelna. - Kontener wykonany z metalu - materiałów zabezpieczonych antykorozyjnie. - Ściany i dach wypełnione materiałem termoizolacyjnym minimum 1 cm. - W środku możliwość bezpiecznego i stabilnego zamontowania pyłomierza wraz z osprzętem. - Możliwość bezpiecznego i stabilnego zamontowania dataloggera wraz z osprzętem - Kontener wyposażony w zintegrowany, automatyczny układ chłodząco-grzejący (klimatyzator + grzejnik) pozwalający na utrzymywanie temperatury wewnętrznej zadanej przez użytkownika (w granicach 15°C - 23°C). - W dachu wykonany dedykowany do dostarczanego analizatora do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10/PM2.5 przepust, szczelny, nie przeciekający. - W kontenerze wykonany przepust umożliwiający podpięcie zasilania do kontenera, wypuszczenie na zewnątrz anteny do modemu dataloggera. - Dostęp do kontenera przez drzwi zamontowane w przedniej ścianie. - Zamek patentowy w drzwiach. - 2 uchwyty na ścianach umożlwiające przeniesienie kontenera |
| Wyposażenie dodatkowe | - Kabel zasilający min. 5 m długości do podpięcia kontenera do zasilania zewnętrznego. - Do mini kontenera dołączony stojak umożliwiający stabilne posadowienie na nim kontenera min. 30 cm nad powierzchnią terenu. Stojak wykonany z materiałów niekorodujących, odpornych na warunki atmosferyczne. Nogi stojaka zakończone w sposób umożliwiający przytwierdzenie stojaka za pomocą kołków szybkiego montażu do podłoża. |
| Datalogger |  |
| Ogólne | Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2021 r. |
| Współpraca | Datalagger w pełni współpracujący z systemami zbierania danych (CAS) firmy DAC System opartych na systemie ENVIRO. Dostarczone dataloggery spełniać muszą wszystkie funkcje wymagane do obsługi systemu zbierania danych do wyżej wymienionego systemu, w tym przede wszystkim: zbieranie wszystkich danych i parametrów pracy wytwarzanych przez dostarczony analizator, komunikację i eksport danych na serwer CAS, eksport dodatkowych dane z systemów monitorujących warunki w kontenerze. |
| Wejścia/wyjścia | - min. 2 porty Ethernet LAN (dopuszczalne zastosowanie zewnętrznego rozdzielacza) - min. 4 portów szeregowych RS232 (w tym 1 szt. z dodatkową obsługą 1-wire, 1 szt. z dodatkową obsługą RS485) |
| Zasilanie | 230 V 50 Hz |
| Funkcjonalność | - wykonanie w jednej zespolonej obudowie, - obsługa zewnętrznego modemo-routera GPRS-HSPA z Ethernet/WiFi – należy dostarczyć wraz z data loggerem, - możliwość podpięcia do sieci lokalnej portem Ethernet oraz poprzez wykorzystanie lokalnej sieci WiFi, - dostępne protokoły komunikacyjne, minimum: Modbus, Bayern Hessen. LUFFT, Grimm, Airmotec, API Comm, AK (Thermo), API Comm, API Protocol, BAMTerm, BH-Protocol 8M, Environnement, Horiba Protocol, Luft UMB, MCZ Protocol,Metek, ML (Monitor Labs), MODE 4 (Extended Environnement), Synspec Protocol, Synspec ASCII, TEI (Thermo Environnement Instruments), Thermo C-Link, Teledyne-API, Vaisala MAWS, 1 Wire., - oprogramowanie dedykowane obsługiwane przez stronę www lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze przenośnym. Możliwość zdalnego podglądu danych bieżących, pobrania danych oraz eksportu do arkusza kalkulacyjnego, - możliwość programowania agregacji danych min. średnie 1 min, 10 min, 30 min, 60 min, - możliwość zapisu i przechowywania danych przez okres min 2 miesięcy. |
| Wyposażenie dodatkowe | - Czujnik temperatury wewnętrznej. |
| Zintegrowany zestaw meteorologiczny wyposażony w czujnik kierunku i prędkości wiatru, temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia atmosferycznego, maszt |  |
| Ogólne | Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji nie wcześniej niż 2021 |
| Wzorcowanie | Fabryczne świadectwo wzorcowania dla czujników dostarczone przy instalacji tych urządzeń – w formie papierowej w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również obok dokumentu oryginalnego tłumaczenie na język polski. |
| Czujnik kierunku i prędkości wiatru |  |
| Metoda pomiaru | Ultradźwiękowy anemometr 2D lub 3D |
| Jednostki | Prędkość: m/s Kierunek: stopień |
| Zakres pomiarowy | Prędkość co najmniej od 0 do 50 m/s Kierunek 0÷360° |
| Dokładność | Prędkość: - w zakresie od 0 do 35 m/s – min. ±0,3 m/s lub 3%, - w zakresie od 35 do 50 m/s – min. 5% Kierunek: 3% |
| Rozdzielczość | Prędkość: 0,1 m/s Kierunek: 1° |
| Temperatura pracy | Co najmniej od –40°C do +50°C |
| Ogrzewanie | Przetwornik pomiarowy musi być ogrzewany w celu poprawnej pracy w warunkach zimowych. |
| Czujnik temperatury i wilgotności względnej |  |
| Zakres pomiarowy | Temperatura: co najmniej od –40°C do +50°C Wilgotność: 0 – 100% RH |
| Dokładność | Temperatura: przy 20°C ±0.3°C Wilgotność: 3% RH przy 0÷90% RH 5% RH przy 90÷100% RH |
| Rozdzielczość | Temperatura: 0,1°C Wilgotność: 1% RH |
| Temperatura pracy | Co najmniej od –50°C do +60°C |
| Obudowa | Obudowa zewnętrzna musi zapewnić wymuszoną (mechaniczną) wentylację czujników oraz ich ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Materiały wykorzystane do jej budowy i instalacji muszą być odporne na warunki atmosferyczne. |
| Czujnik ciśnienia atmosferycznego |  |
| Zakres pomiarowy | Co najmniej od 600 do 1100 hPa |
| Dokładność | ±1,5 hPa |
| Rozdzielczość | 1 hPa |
| Temperatura pracy | Co najmniej od –40°C do +50°C |
| Jednostki | hPa |
| Maszt meteorologiczny |  |
| Ogólne | Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji nie wcześniej niż 2021 r. |
| Wysokość | Pozwalająca na zamontowanie czujników na wysokości 5 m n.p.t. |
| Konstrukcja | Maszt teleskopowy, rozkładany, pneumatyczny, wykonany z aluminium, o maksymalnej długości po złożeniu 1,5 m, składający się z nie więcej niż 6 elementów. Minimalna nośność masztu 3 kg. Maszt zamontowany na zewnątrz do tylnej konstrukcji nośnej kontenera pomiarowego. Maszt po złożeniu nie powinien wystawać ponad krawędź dachu. |
| Temperatura pracy | Co najmniej od –40°C do +50°C |
| Podłączenie czujników |  |
| Podłączenie do dataloggera | Podpięcie cyfrowe do systemu zbierania danych DAS. |
| Kabel połączeniowy | Kabel ekranowany, przystosowany do długotrwałego użytku zewnętrznego. Materiały wykorzystane do jego budowy muszą zapewnić odporność na warunki atmosferyczne. Złącze przy czujniku wypełniające wymagania współczynnika ochrony IP65. Długość kabla umożliwiająca swobodne podpięcie czujników zamontowanych na maszcie 5 m n.p.t., do dataloggera znajdującego się w kontenerze pomiarowym. |